DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

# Č. 2

Veřejná zakázka

Pořízení biochemického analyzátoru

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Rozsah veřejné zakázky | Nadlimitní |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 6 777 000 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky. krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html |
| Datum zahájení řízení | 3. 8. 2015 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na https://ezak.e-tenders.cz/.

| Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace se sídlem Široká 401/16 664 95 Ivančice | Zastoupení podle § 151 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00225827 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 18. 9. 2015

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedeného zadávacího řízení.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE

V zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Pořízení biochemického analyzátoru“ pro Nemocnici Ivančice, příspěvková organizace, je uvedeno, že předmětem veřejné zakázky je pořízení nového biochemického analyzátoru a dodávky originálních činidel fungujících v uzavřeném systému a zajištění pozáručního servisu analyzátoru. Dle ZD vše poukazuje na pořízení jednoho analyzátoru.

V příloze číslo 2 zadávací dokumentace – Tabulka pro zadávání cen, je v tabulce A. -  biochemický analyzátor, uveden počet kusů 1.

Dále v příloze č. 1 – technické podmínky je uvedeno: konfigurace analytického systému umožňující náhradní provoz.

Žádáme o upřesnění tohoto bodu, který by se dal vyložit jako potřeba dodání druhého, záložního analyzátoru. Považuje se tedy za dostatečnou nabídka jednoho analyzátoru nebo je současně požadován i druhý, záložní analyzátor? Jak by se celková nabídka hodnotila v případě jednoho resp. dvou analyzátoru s vzhledem k celkové ceně?

Dále si nejsme zcela jisti poskytnutou statistikou vyšetření vzhledem k velikosti laboratoře. Myslíme si, že je v laboratoři vyšetřován i parametr močovina (urea), který není uveden v příloze č. 1 – technické podmínky. Pokud se tento parametr v laboratoři vyšetřuje, žádáme o dodání počtu testů za období 4 let.

# DODATEČNÉ INFORMACE

Zadavatel nejprve odpovídá na první části dotazu. Laboratoř zadavatele je akreditována ČIA a dle jeho požadavků musí být zajištěn náhradní provoz v případě jakéhokoliv výpadku analyzátoru. Proto požaduje zadavatel analytický systém složený ze dvou analyzátorů.

Bude-li se jednat o dva stejné analyzátory, jejich společný výkon musí splňovat podmínku minimálně 800 testů za hodinu, přičemž poměr počtu fotometrických a potenciometrických testů bude úměrný výkonu analyzátorů.

Pokud by se jednalo o analyzátor hlavní a záložní, musí být výkon hlavního analyzátoru minimálně 800 testů za hodinu. Druhý analyzátor musí mít výkon minimálně 400 testů za hodinu. Přičemž poměr počtu fotometrických a potenciometrických testů záložního analyzátoru bude úměrný jeho výkonu.

Zadavatel opravdu bude používat analytický systém i k testům močoviny - jedná se o cca 52 000 vyšetření za 4 roky.

Ve spojitosti s touto dodatečnou informací zadavatel upravuje přílohy č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace.

Uchazeči využijí po zpracování svých nabídek upravené přílohy č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace. V rámci tabulky pro zadání cen (příloha č. 2 zadávací dokumentace) uchazeč ocení v bodu A), položka 1 celý analytický systém (který bude sestávat z více analyzátorů).

V souvislosti s touto dodatečnou informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí

dne 30. 09. 2015 v 13.00 hodin.

# PODPIS

| Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace se sídlem Široká 401/16 664 95 Ivančice | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00225827 |  |

# PŘÍLOHY

Upravené přílohy zadávací dokumentace:

Příloha č  1 - technické podmínky v2

Příloha č. 2 - tabulka pro zadání cen v2