# Příloha č. 1 – Technické podmínky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení biochemického analyzátoru, dodávky činidel po dobu čtyř let a zajištění pozáručního servisu.

Součástí předmětu veřejné zakázky bude dodání všech případných dalších částí biochemického analytického systému nutných dle odborných znalostí uchazeče k zajištění provozu, instalační a implementační práce, doprava do místa plnění a zaškolení obslužného personálu.

- biochemický analyzátor

Zadavatel požaduje dodat a instalovat plně automatizovaný biochemický analytický uzavřený systém, na který klade následující technické a provozní požadavky:

- výkon analyzátoru minimálně 600 fotometrických testů a tomu příslušný počet (min. 200) potenciometrických testů (ISE: Na, K, Cl) za hodinu;

- nepřímá potenciometrie,

•	minimálně dvoureagenční chemie,

•	možnost sledování reakční koordináty,

•	možnost turbidimetrických měření (homogenní imunochemie v roztoku),

•	reagenční objem v kyvetě ≤120 l,

•	eliminace carry over,

- preciznost a přesnost stanovení vyhovující nárokům akreditované laboratoře (bezproblémové IHK i EHK),

- QC modul, Youdenův graf, možnost nastavení Westgardových pravidel,

•	monochromátor umožňující použít vlnovou délku 450 nm

•	podavač vzorků ve stojáncích („racks“), přítomnost vzorkového disku,

•	počet aktivních metod na palubě (kapacita analyzátoru) min. 50,

- možnost vkládat a vyjímat reagencie kontinuálně během provozu analyzátoru bez nutnosti jeho úplného zastavení (úplného zastavení analýz),

- konfigurace analytického systému umožňující náhradní provoz

- možnost současného použití různých typů zkumavek pro vzorky v jednom univerzálním stojánku,

•	možnost okamžité urgentní (STAT) analýzy,

•	identifikace vzorků čárovým (či obdobným) kódem,

•	možnost identifikace reagencií čárovým (či obdobným) kódem,

•	detekce sraženin, vzduchových bublin,

•	ochrana proti zlomení dávkovací jehly,

•	přátelské uživatelské prostředí (SW),

•	obousměrné propojení přístroje s LIS (součást dodávky přístroje),

- servis s realizací opravy nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady, stálá služba na telefonu („pomoc po telefonu“),

- možnost vzdáleného propojení analyzátoru se servisním střediskem (vzdálená správa)

- činidla včetně nutných kalibračních a kontrolních vzorků, náhradních dílů postupné spotřeby a materiálů potřebných k zajištění hospodárného a efektivního provozu analyzátoru v akreditované laboratoři (dále jen „činidla“) v potřebné kvalitě a množství pro provedení těchto analytických testů v těchto počtech:

| č. | zkratka - název | počet / 4 roky | č. | zkratka - název | počet / 4 roky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALT | 62 300 | 22 | ALP | 14 400 |
| 2 | AST | 62 200 | 23 | Fosfor | 5 100 |
| 3 | Alb | 9 300 | 24 | CRP | 87 200 |
| 4 | AMS | 4 100 | 25 | Lipáza | 10 100 |
| 5 | Bilirubin celkový | 16 400 | 26 | d-Dimer | 10 000 |
| 6 | Bilirubin konjugovaný | 200 | 27 | ATIII | 14 300 |
| 7 | Celková bílkovina –S | 9 500 | 28 | IgG | 250 |
| 8 | Celková bílkovina -U | 500 | 29 | IgA | 300 |
| 9 | Draselný kation | 108 600 | 30 | IgM | 250 |
| 10 | GMT | 61 700 | 31 | Orosomukoid | 50 |
| 11 | Glukosa | 141 200 | 32 | Prealbumin | 1 000 |
| 12 | Chloridový anion | 105 600 | 33 | Transferin | 800 |
| 13 | Kreatinkináza | 5 000 | 34 | ASO | 1 400 |
| 14 | Cholesterol | 28 600 | 35 | RF | 1 300 |
| 15 | HDL Cholesterol | 13 600 | 36 | Alb-U | 3 300 |
| 16 | Kreatinin | 78 300 | 37 | Amoniak | 250 |
| 17 | Kyselina močová | 24 400 | 38 | Etanol | 200 |
| 18 | Sodný kation | 106 100 | 39 | Hořčík | 7 000 |
| 19 | Triglyceridy | 28 500 | 40 | Železo | 11 000 |
| 20 | Vápník | 6 500 | 41 | Celková vaz. kapac. | 600 |
| 21 | Laktátdehydrogenáza | 1 400 | 42 | Cystatin C | 300 |

Zadavatel požaduje minimálně pět volných „kanálů“ v analyzátoru pro případ potřeby 	dalších analytických testů.

- pozáruční servis bude poskytován od ukončení záruční doby do čtyřicetiosmi měsíců od počátku záruční doby. Pozáruční servis bude poskytován tak, aby byl přístroj udržován v provozu schopném stavu v souladu se všemi legislativními požadavky a s pokyny výrobce. Cena neobsahuje náklady na odstranění poruch způsobených neodbornou obsluhou.